数字化双能X射线骨龄仪招标技术参数（防保科）

一、产品类别：数字化双能X射线骨龄仪

二、测量部位：前臂（桡骨+尺骨）及（腕骨/+指骨）

三、硬件与技术

1、X射线扫描方式：高、低双能 锥束型X线扫描

2、X射线扫描时间：≤6.5秒

3、X线管电压：高能≤80KV，低能≤50KV

4、X光探测器：平板面阵CCD探测器

5、成像清晰度：≤0.25mm*0.25mm

*7、测量人群和参数： 成人（15-100岁）：T值、Z值、BMD、BMC、Area、%百分比、BQI、BMI、RRF、FRAX、BoneAge（骨龄）；（需要彩色报告单验证） 儿童（0-15岁）：T值、Z值、BMD、BMC、Area、%百分比、BQI、BMI、OB（肥胖度）、BoneAge（骨龄）和PH（预测身高）；（需要彩色报告单验证）

8、骨密度测量准确度误差：≤1.00%

9、骨密度测量同日重复性：≤0.6%（质控体模）（需检验报告验证）

10、骨密度测量多日重复性：≤0.8%（质控体模）（需检验报告验证）

11、骨密度测量线性相关系数：≥90%（需检验报告验证）

*12、曝光辐射度（1.0米处）：≤1.5μSv/h（严格满足国家GBZ130-2020免屏蔽房放射防护要求）（需第三方检验报告验证）

*13、辐射渗漏量：非加载条件下，在球管组件接近表面5cm处，平均空气比释动能率≤0.25μGy/h （需检验报告验证）

14、开机自稳定/自质控系统，系统保护设置

15、具自动曝光和手闸曝光

16、三重屏蔽防护（机体、屏蔽罩、铅屏）

17、具多重定位：（前臂图形指引定位区域+感应式十字激光定位器+腕部坐标定位标尺+手臂支架定位装置等）

18、具高清摄像头监控摆位系统，自带照明装置

19、具备知识产权管理体系认证证书（ZZ、IPMS）

四、图像处理与计算系统

1、高/低能阶多幅图像OK卡高清采集

2、神经网络深度学习DL技术和AI图像智能分割算法与软件（提供分割软件证书）

3、具有体重和骨密度关联最新国际智能算法

4、具有高低能多幅+多次相互交叉优化匹配计算

5、具有高性能GPU独立显卡AI高速运算处理

6、提供灰阶与彩色骨骼图像两种格式报告单

五、临床应用软件包（五年内免费升级）

1、骨密度测量软件包（前臂/+指骨/+腕骨）

2、骨密度统计数据库（提供NHANES、IOF及中国人群收集证据）

3、系统SQV体模质控软件及测试软件

4、骨密度数据管理软件包（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印）

5、DICOM/PACS/HIS协议接口和升级

*6、标配AI成人测量软件（15-100岁）；AI儿童测量软件（3-15岁）；统计骨龄；

六、工作站系统

1.品牌AI影像专用工作站:（四核CPU≥3.2GHZ，RAM≥4GB，HD≥1T，LED>21’，GPU品牌显卡）

七、文字图片输出设备系统

图片输出接口高速USB 2.0 端口；内置高速以太网10/100Base-TX 网络端口；802.11n 2.4/5GHz ；无线内存128 MBDDR，128 MB NAND 闪存。电源类型：内置电源；电源要求：AC220 V(+/- 10%)、50 Hz(+/-3 Hz)。